サマリー日本語　英訳依頼

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が蔓延している中、病床の逼迫をなんとか食い止めるためには、24時間体制で検査を実施できる体制を構築することが急務である。当院ではAmpdirectTM2019-nCoV検出キット(SHIMADZU)を用いたRT-PCR検査(BIO-RAD:CFXTMReal-Time System)を日勤帯と休日(10時)に実施している。今回、より迅速で簡便なID NOWTM新型コロナウイルス2019(Abbott)を導入し24時間体制での検査を確立するためにRT-PCR検査と比較検討を行った。結果は感度83.7%、特異度99.3%(全体)であった。ID NOWの検出感度以上の検体では感度100%、特異度99.3%と良好な結果であった。ID NOWの使用はその特性を熟知し限定的に運用をする必要がある。